## Inteligentné Senzorové Systémy

# Zadanie 1: Inteligentný merací člen SITRANS T

Peter Malý

Gabriel Lachmann

Abstrakt:

Úlohu zadania bolo nakonfigurovať inteligentný merací člen ako snímač teploty s daným rozsahom a tlmením. Otestovať jeho meracie vlastnosti.

Zadanie:

Vytvorte z IMČ SITRANS T merací člen teploty a pomocou firemného software ho nakonfigurujte pre tieto požiadavky:

- snímač teploty Pt100

- rozsah : 0-100 °C

- tlmenie: 1 s

- monitorovanie prerušenia prívodného vedenia

- výstupná charakteristika: úmerná teplote (temperature linear)

Zmerajte prevodovú charakteristiku a vyhodnoťte chyby. Porovnajte namerané hodnoty s údajmi výrobcu pre danú konfiguráciu. Overte funkciu generovania poruchového signálu. Vypracujte technickú správu o vytvorenom IMČ - jeho krátky popis, prevádzkové parametre. Zistite, aká je rozlišovacia schopnosť a perióda vzorkovania meracieho člena. Aká je veľkosť meracieho prúdu?

Popis snímača:

Pri meraní bol použitý inteligentný merací člen SITRANS T. Vlastnosti snímača sú nasledovné:

- teplotný rozsah snímača je 0 – 100 °C

- prúdový rozsah výstupu je 4 – 20 mA

- rozsah meracieho prúdu je 0,05 – 0.47 mA

- perióda vzorkovania je 100 ms

- počet krokov prevodníka počas jednej periódy vzorkovania je 5888

- Prevodová tabuľka

| T [°C] | R [Ω] | I [mA] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 4 |
| 10 | 103.9 | 5.620779 |
| 20 | 107.79 | 7.237403 |
| 30 | 111.67 | 8.84987 |
| 40 | 115.54 | 10.45818 |
| 50 | 119.4 | 12.06234 |
| 60 | 123.24 | 13.65818 |
| 70 | 127.07 | 15.24987 |
| 80 | 130.89 | 16.8374 |
| 90 | 134.7 | 18.42078 |
| 100 | 138.5 | 20 |

Zoznam použitých zariadení:

- inteligentný merací člen SIEMENS 7NG6020

- dekáda Metra XL6 4748753  (jej presnosť je len na jedno desatinné mesto)

- multimeter Metex M-4650CR (meranie prebehlo na rozsahu 200 mA , prístroj indikoval slabé batérie)

- zapisovač (rýchlosť 14400 mm/h , rozsah 50 mA)

# Popis merania

Pomocou užívateľského programového rozhrania sa nastavili a pomocou sériového rozhrania preniesli konfiguračné údaje. V našom prípade to boli:

- typ snímača: Pt100

- druh vedenia: dvojvodičové

- teplotný rozsah 0 – 100 °C

- tlmenie 1s

- indikácia prerušenia vedenia: minimálna hodnota rozsahu 3,6 mA

- výstupná charakteristika: úmerná teplote

# Výsledky merania

|  | Chyba ( percento výstupného rozpätia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstup [%] | Nahor skutočné | Nadol skutočné | Nahor skutočné | Nadol skutočné | Nahor skutočné | Nadol skutočné | Nahor priemer | Nadol priemer | Priemerná chyba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0.43 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.29 |
| 10 | 0.36 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.27 | 0.20 | 0.24 |
| 20 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.24 |
| 30 | 0.35 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 0.21 |
| 40 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.15 |
| 50 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
| 60 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| 70 | 0.43 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.28 |
| 80 | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| 90 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| 100 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |

Vyhodnotenie merania

| A: Chyba merania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Najväčšia priemerná odchýlka smerom nahor je |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.31 | pre | 0 | % z rozsahu |  |  |
| zo stĺpca 8 |  |  |  |  |
| Najväčšia priemerná odchýlka smerom nadol je |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.26 | pre | 0 | % z rozsahu |  |  |
| zo stĺpca 9 |  |  |  |  |  |

| B: Komformnosť |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0.02 | -0.03 |
| -0.02 | -0.09 |
| -0.02 | -0.10 |
| -0.05 | -0.14 |
| -0.13 | -0.18 |
| -0.09 | -0.14 |
| -0.10 | -0.11 |
| -0.01 | -0.07 |
| -0.10 | -0.13 |
| -0.11 | -0.07 |
| -0.07 | -0.09 |
| 0.02 | -0.18 |
| pri 0% | pri 40% |

Priamka vzťahujúca sa ku koncovým bodom má tvar y = nameraná_hodnota - (0.29 + 0.0004 * percento_rozsahu) . Priamka má sklon 0.004 a v 0 % rozsahu má hodnotu 0.29 . Kladná hodnota komformnosti je 0.02 a záporná hodnota je –0.18.

| C: Hysterezia |  |
| --- | --- |
| 0.06 |  |
| 0.07 |  |
| 0.08 |  |
| 0.09 |  |
| 0.05 |  |
| 0.05 |  |
| 0.01 |  |
| 0.06 |  |
| 0.03 |  |
| -0.04 |  |
| 0.01 |  |
| 0.09 | pri 20% |

| D: Opakovateľnosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozdiely |  |  | priemer |  |  |
| 0.013611 | 0.001878 | 0.005378 | 0.0070 |  |  |
| 0.007511 | 0.000178 | 0.005378 | 0.0044 |  |  |
| 0.002844 | 0.000178 | 0.004444 | 0.0025 |  |  |
| 0.009344 | 0.000178 | 0.006944 | 0.0055 |  |  |
| 0.004444 | 0.000178 | 0.002844 | 0.0025 |  |  |
| 0.004900 | 0.000100 | 0.006400 | 0.0038 |  |  |
| 0.004900 | 0.000100 | 0.003600 | 0.0029 |  |  |
| 0.015211 | 0.002178 | 0.005878 | 0.0078 |  |  |
| 0.004900 | 0.000400 | 0.002500 | 0.0026 |  |  |
| 0.000544 | 0.000178 | 0.001344 | 0.0007 |  |  |
| 0.000178 | 0.000544 | 0.001344 | 0.0007 |  |  |
|  |  | max : | 0.0078 | pre 70% vstupu |  |  |

Opakovateľnosť je 0.0078.

# Záver

Najväčšia chyba merania bola 0.31%. Z grafu merania je vidieť, že namerané hodnoty majú aditívnu chybu, ktorá môže byť spôsobená:

- nedodržanie normou stanovených podmienok merania (teplota, tlak, prístroje …).

- rozsah dekády bol len na jedno desatinné miesto. Z tohto dôvodu sme boli nútení zaokrúhľovať vstupné hodnoty odporu.

- merací pristroj indikoval nízku úroveň napájania

Porovnanie nameraných hodnôt s predpísanými je v vyhodnotené v grafe. Bola otestovaná funkčnosť hlásenia chyby generovanej pri prerušení vedenia. Merací obvod nastavil výstup na hodnotu 3.6 mA, čo je menej ako najnižšia hodnota rozsahu čím je možné indikovať poruchu merania. Bola overená dynamika merania. Uskutočnil sa skok z 0 -> 50 °C pričom sme si overili, že dynamika je približne 1s.