## Inteligentné Senzorové Systémy

# Zadanie 2: Návrh inteligentného meracieho člena teploty

Peter Malý

Gabriel Lachmann

Abstrakt:

Úlohou bolo navrhnúť merací prevodník s definovanými vlastnosťami, ktorý bude ďalej slúžiť ako časť meracieho kanálu inteligentného meracieho člena.

Zadanie:

Navrhnite merací prevodník pre kovový teplotný snímač Pt 100. Požadovaný pracovný rozsah teplôt je 0-100°C, ktorým zodpovedá výstupný signál 0-10V alebo 0-2.5V (voliteľné prepojkou).

Navrhnutý merací prevodník realizujte, overte jeho funkciu a určite jeho metrologické vlastnosti podľa STN IEC 770.

Popis snímača:

Prevodník sme realizovali pomocou tak, aby sa dali jeho meracie vlastnosti ovplyvňovať a to dvoma ladiacimi prvkami ( pozri realizáciu.). Prepojením prepojky na plošnom spoji je možné zmeniť merací rozsah prevodníka ( zmení sa tým aj výstupný kanál, pozri realizáciu ).

Realizácia

Obvod realizuje prevod odporu teplotného snímača Pt100 v rozsahu (100 - 138.5) na výstupné napätie (0-10)V resp. (0-2.5)V. Vstupná časť obvodu je realizovaná ako delič napätia 10V. Napätie sa delí na rezistore 4k7 a samotnom odpore Pt100. Keďže odpor pri teplote 0°C je 100 výstupné napätie je možné dosiahnuť pomocou záporného napätia na vstupe snímača Pt100, čím dosahujeme požadovaný offset. Záporné napätie je získané pomocou nevyváženého odporového mostíka. Zosilňovací člen zároveň invertuje výstup, preto jeho vstup vopred invertujeme. Invertovanie bez zosilnenia vstupu je realizované operačným zosilňovačom s rovnakými odpormi na vstupe aj v spätnej väzbe. Zosilnenie prevodovej charakteristiky je 588.24. Jeho realizáciu zabezpečuje operačný zosilňovač s odporom na vstupe 1k a v spätnej väzbe cca. 500k. Presne zosilnenie sa dolaďuje pomocou trimra. Zmena rozsahu 1/4 je realizovaná odporovým deličom na výstupe.

Pri realizácii sme použili integrované obvody :

- obvod s dvoma operačnými zosilňovačmi Ma1459

- zdroj referenčného napätie MAC01

Zoznam použitých zariadení:

- navrhnutý prevodník

- dekáda Metra XL6 4748753  (jej presnosť je len na jedno desatinné mesto)

- zariadenie na zohrievanie vody

- teplomer

# Popis merania

Snímač Pt100 sme spolu s teplomerom ponorili do vody a menili sme jej teplotu. Na výstupe sme snímali výstupné napätie prevodníka. Parametre prevodníka sme pred meraním nastavili pomocou ladiacich prvkov a dekády.

# Výsledky merania

| Vstup [%] | Nahor skutočné | Nadol skutočné | Nahor priemer | Nadol priemer | Priemerná chyba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | -1.20 | -1.25 | -1.20 | -1.25 | -1.23 |
| 30 | -0.31 | -1.42 | -0.31 | -1.42 | -0.87 |
| 40 | -0.72 | -1.04 | -0.72 | -1.04 | -0.88 |
| 50 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | -0.88 | -0.44 |
| 60 | 0.00 | -0.94 | 0.00 | -0.94 | -0.47 |
| 70 | 0.10 | -0.79 | 0.10 | -0.79 | -0.35 |
| 80 | 0.01 | -0.57 | 0.01 | -0.57 | -0.28 |
| 90 | 0.07 | -0.37 | 0.07 | -0.37 | -0.15 |
| 100 | 1.93 | -0.59 | 1.93 | -0.59 | 0.67 |

Vyhodnotenie merania

| Chyba merania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Najväčšia priemerná odchýlka smerom nahor je |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.93 | pre | 100 | % z rozsahu |  |  |
| zo stĺpca 8 |  |  |  |  |
| Najväčšia priemerná odchýlka smerom nadol je |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1.25 | pre | 21 | % z rozsahu |  |  |

| Konformnosť |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0.01 | 0.01 |
| 0.16 | 0.16 |
| -0.10 | -0.10 |
| 0.10 | 0.10 |
| -0.17 | -0.17 |
| -0.29 | -0.29 |
| -0.46 | -0.46 |
| -0.57 | -0.57 |
| 0.01 | 0.01 |
| pri 30% | pri 90% |

Priamka vzťahujúca sa ku koncovým bodom má tvar y = nameraná_hodnota - (-1.74 + 0.024*percento_rozsahu) . Priamka má sklon 0.024 a v 0 % rozsahu má hodnotu -1.74. Kladná hodnota konformnosti je 0.16 a záporná hodnota je –0.57.

| Hysteréza |  |
| --- | --- |
| 0.05 |  |
| 1.11 |  |
| 0.32 |  |
| 0.88 |  |
| 0.94 |  |
| 0.89 |  |
| 0.58 |  |
| 0.44 |  |
| 2.52 |  |
| 2.52 | pri 100% |

Opakovateľnosť nemohla byť vyhodnotená z dôvodu, že sme meranie realizovali len raz.

# Záver

Najväčšia chyba merania bola

Charakteristika Pt100 je nelineárna a doladenie offsetu a zosilnenia prevodníka pomocou trimrov je značne nespoľahlivé. Výsledky merania sú ovplyvnené aj tou skutočnosťou, že sme realizovali len jedno meranie.